ГОСТ Р 8.569-98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственнаясистема обеспечения 
единства измерений

АВТОЦИСТЕРНЫ 
ДЛЯ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Методикаповерки

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственнымнаучным метрологическим центром (ГНМЦ) - Всероссийским научно-исследовательскиминститутом расходометрии (ВНИИР)

2 ВНЕСЕН Управлениемметрологии Госстандарта России

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕПостановлением Госстандарта России от 23 июля 1998 г. № 299

4 ВЗАМЕН Инструкции 36-55

5 ИЗДАНИЕ (февраль 2004 г.)с Изменением № 1, принятым в октябре 2000 г. (ИУС 12-2000)

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Определения 4 Требования к нормам погрешности измерений, безопасности и к квалификации поверителей 4.1 Требования к нормам погрешности измерений 4.2 Требования безопасности 4.3 Требования к квалификации поверителей 5 Операции поверки 6 Средства поверки 7 Условия поверки и подготовка к ней 8 Проведение поверки 8.1 Внешний осмотр 8.2 Измерение вместимости ТМ объемным методом с применением мерников 8.3 Измерение вместимости ТМ объемным методом с применением счетчиков жидкости 8.4 Измерение вместимости ТМ массовым методом - взвешиванием ТМ на весах 8.5 Измерение вместимости ТМ массовым методом - взвешиванием вспомогательной тары при сливе поверочной жидкости из ТМ во вспомогательную тару 8.6 Измерение вместимости ТМ массовым методом - взвешиванием вспомогательной тары при сливе поверочной жидкости из вспомогательной тары в ТМ 8.7 Проверка работоспособности воздухоотводящего устройства 8.8 Проверка полноты слива жидкости самотеком из ТМ 8.9 Проверка работоспособности ограничителя наполнения ТМ и системы отключения подачи жидкости в ТМ (при наличии) 9 Оформление результатов поверки Приложение А Основные технические и метрологические требования к горловине ТМ Приложение Б Измерение вместимости ТМ объемным методом Приложение В Форма протокола поверки ТМ с применением мерников Приложение Г Значения коэффициентов Nт, Nо, учитывающих объемные расширения ТМ и эталонных мерников в зависимости от температуры Приложение Д Определение расхода поверочной жидкости Приложение Е Форма протокола поверки ТМ с применением счетчиков жидкости Приложение Ж Форма протокола поверки ТМ взвешиванием ТМ на весах Приложение И Значения коэффициента А и пример расчета вместимости ТМ Приложение К Измерение вместимости ТМ массовым методом Приложение Л Форма протокола поверки ТМ взвешиванием вспомогательной тары на весах Приложение М Форма свидетельства о поверке ТМ Приложение Н Библиография

ГОСТ Р 8.569-98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

АВТОЦИСТЕРНЫ ДЛЯ ЖИДКИХНЕФТЕПРОДУКТОВ

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Vehicle tanks for oil product liquids. Methods of verification

Дата введения 1999-01-01

# 1Область применения

Настоящий стандартраспространяется на автоцистерны, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны по ГОСТР 50913 для жидких нефтепродуктов (бензин, топливо для реактивныхдвигателей, дизельное топливо, моторное масло), являющиеся транспортными мерамиполной вместимости (далее - ТМ) и служащие для измерения объема нефтепродуктовс погрешностью, не превышающей значения, указанного в эксплуатационнойдокументации на ТМ, и устанавливает методику их поверки.

(Измененная редакция, Изм. №1).

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандартеиспользованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.400-80Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлическиеобразцовые. Методика поверки

ГОСТ12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучениябезопасности труда. Общие положения

ГОСТ12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общиесанитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ12.4.099-80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механическихвоздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли,механических воздействий и общих производственных загрязнений. Техническиеусловия

ГОСТ12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.132-83 Халатымужские. Технические условия

ГОСТ1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы,пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 9392-89 Уровнирамные и брусковые. Технические условия

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общиетехнические условия

ГОСТ13844-68 Мерники металлические технические. Методы и средства поверки

ГОСТ25570-82 Крышки люков цистерн для нефтепродуктов. Типы, основные параметрыи размеры

ГОСТ 28066-89Счетчики жидкости камерные ГСП. Общие технические условия

ГОСТ28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования.Методы испытаний

ГОСТ29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

ГОСТР 50913-96 Автомобильные транспортные средства для транспортирования изаправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования

ГОСТР 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контролякачества

ОСТ 37.001.269-87Транспортные средства. Маркировка

# 3 Определения

В настоящем стандартеприменены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Вместимость ТМ -внутренний объем ТМ, который может быть наполнен нефтепродуктом до уровня,соответствующего указателю уровня налива, устроенному в горловине ТМ.

3.2 Номинальнаявместимость ТМ - вместимость ТМ, установленная при ее проектированиинормативными документами для ТМ данного типа и указанная на маркировочной табличкеТМ в соответствии с ОСТ 37.001.269.

3.1, 3.2 (Измененнаяредакция, Изм. № 1).

3.3 Действительнаявместимость ТМ, установленная при поверке - вместимость ТМ, установленнаяпо результатам первичной или периодической поверки.

3.4 Действительнаявместимость ТМ, указанная на маркировочной табличке ТМ - вместимость ТМ,установленная по результатам первичной или периодической поверки и указанная всвидетельстве о поверке и на маркировочной табличке ТМ по ГОСТ Р 50913 (табличке вместимости, укрепленной на горловине ТМ, - для ТМ,находящихся в эксплуатации).

3.5 Объемный методизмерения вместимости ТМ - метод, основанный на результатах измеренияобъема поверочной жидкости с применением мер вместимости (мерников) илисчетчиков жидкости.

3.6 Поверочная жидкость -жидкость, применяемая при поверке ТМ.

3.7 Массовый методизмерения вместимости ТМ взвешиванием ТМ на весах - метод, основанный нарезультатах взвешивания на весах ТМ, наполненной поверочной жидкостью доуказателя уровня налива, и ненаполненной ТМ.

3.8 Массовый методизмерения вместимости ТМ взвешиванием вспомогательной тары при сливе поверочнойжидкости из ТМ во вспомогательную тару - метод, основанный на результатахвзвешивания вспомогательной тары с поверочной жидкостью, слитой из ТМ,наполненной поверочной жидкостью до указателя уровня налива, во вспомогательнуютару отдельными дозами, и ненаполненной вспомогательной тары.

3.9 Массовый методизмерения вместимости ТМ взвешиванием вспомогательной тары при сливе поверочнойжидкости из вспомогательной тары в ТМ - метод, основанный на результатахвзвешивания вспомогательной тары с поверочной жидкостью, наливаемой послевзвешивания в ТМ отдельными дозами до указателя уровня налива, и ненаполненнойвспомогательной тары.

3.10 Рабочая зона -пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, накоторой находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребыванияповерителей при поверке ТМ.

(Измененная редакция, Изм. №1).

3.11 Относительнаяпогрешность ТМ - погрешность ТМ, выраженная отношением абсолютной разностимежду значением действительной вместимости ТМ, установленным при поверке, изначением действительной вместимости ТМ, указанным в свидетельстве о поверке ина маркировочной табличке ТМ, умноженным на 100, к значению действительнойвместимости ТМ, установленному при поверке.

# 4 Требования к нормампогрешности измерений, безопасности и к квалификации поверителей

## 4.1Требования к нормам погрешности измерений

4.1.1 При поверке ТМопределяют ее действительную вместимость.

4.1.2Разность между номинальной вместимостью ТМ и ее действительной вместимостью,установленной при поверке, должна находиться в пределах, %:

± 3,0 для ТМ номинальнойвместимостью до 2 м3;

± 2,5   »      »            »                     »              от 2 до 5 м3;

± 2,0   »      »            »                     »              от 5 до 10 м3;

± 1,5   »      »            »                     »              более 10 м3.

Примечание - При отсутствии данных о номинальной вместимостисекции ТМ за номинальную вместимость секции принимают действительнуювместимостью секции, установленную при первичной поверке ТМ.

4.1.1, 4.1.2 (Измененнаяредакция, Изм. № 1).

4.1.3Вместимость ТМ при первичной поверке измеряют два раза. За значениедействительной вместимости ТМ принимают среднее арифметическое значениерезультатов двух измерений, округленное до 1 дм3.При этом расхождение между результатами двух измерений не должно превышать ±0,1 % номинальной вместимости ТМ.

При невыполнении этогоусловия проводят третье измерение вместимости ТМ и определяют среднееарифметическое значение результатов двух измерений, разность между которыми непревышает ± 0,1 % номинальной вместимости ТМ.

4.1.4Вместимость ТМ при периодической поверке измеряют один раз. При этом значениеотносительной погрешности ТМ должно находиться в пределах ± 0,4 %.

При невыполнении этоготребования должно быть определено новое значение действительной вместимости ТМв соответствии с 4.1.3.

4.1.5 Основные технические иметрологические требования к горловине ТМ приведены в приложении А.

## 4.2 Требованиябезопасности

4.2.1 К поверке должны бытьдопущены лица, изучившие описание и инструкции по эксплуатации ТМ, средств измерений,применяемых при поверке ТМ, а также прошедшие обучение и инструктаж по техникебезопасности труда в соответствии с ГОСТ12.0.004.

4.2.2 Поверители должны бытьв спецодежде: мужчины - в халате по ГОСТ 12.4.132 или комбинезонепо ГОСТ12.4.100, а женщины - в халате по ГОСТ12.4.131 или комбинезоне по ГОСТ12.4.099.

4.2.3 Перед началом поверкиТМ необходимо проверить исправность:

- лестниц или подножек иплощадок обслуживания;

- заземления ТМ.

4.2.4 Содержание паровнефтепродуктов в воздухе рабочей зоны не должно быть более предельнодопускаемой концентрации (ПДК) их по ГОСТ12.1.005.

## 4.3 Требования кквалификации поверителей

4.3.1 Поверку должныпроводить органы Государственной метрологической службы или право поверки можетбыть предоставлено аккредитованным метрологическим службам юридических лиц.

4.3.2 Поверку проводитфизическое лицо, аттестованное в качестве поверителя органом Государственнойметрологической службы.

(Измененная редакция, Изм. №1).

# 5 Операции поверки

5.1 Вместимость ТМ приповерке измеряют объемным или массовым методом.

5.2 При поверке должны бытьвыполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операции (номер пункта настоящего стандарта) | Необходимость проведения операции при поверке |
| --- | --- |
|  | первичной | периодической |
| Внешний осмотр | (8.1) | Да | Да |
| Измерение вместимости ТМ объемным методом: |  |  |  |
| - с применением мерников | (8.2) | Да | Да |
| - с применением счетчиков жидкости | (8.3) | Да | Да |
| Измерение вместимости ТМ массовым методом: |  |  |  |
| - взвешиванием ТМ на весах | (8.4) | Да | Да |
| - взвешиванием вспомогательной тары при сливе поверочной жидкости из ТМ во вспомогательную тару | (8.5) | Да | Да |
| - взвешиванием вспомогательной тары при сливе поверочной жидкости из вспомогательной тары в ТМ | (8.6) | Да | Да |
| Проверка работоспособности воздухоотводящего устройства | (8.7) | Да | Да |
| Проверка полноты слива жидкости самотеком из ТМ | (8.8) | Да | Нет |
| Проверка работоспособности ограничителя наполнения ТМ и системы отключения подачи жидкости ТМ (при наличии) | (8.9) | Да | Да |

(Измененная редакция, Изм. №1).

# 6 Средства поверки

6.1 Основные средстваповерки ТМ следующие.

6.1.1 При измерениивместимости ТМ объемным методом с применением мер вместимости (мерников):

- эталонные мерники 2-горазряда вместимостью 200; 500; 1000; 2000 и 5000 дм3 по ГОСТ8.400;

- шкальный мерник 1-гокласса вместимостью 100 или 200 дм3, ценой деления шкалы 0,5 дм3по ГОСТ 13844;

- эталонные стеклянные колбы2-го разряда, измерительные цилиндры по ГОСТ1770.

6.1.2 При измерениивместимости ТМ объемным методом с применением счетчиков жидкости:

- счетчик жидкости(шестеренчатый, лопастной, турбинный и др.) с непосредственным отсчетом объемаводы в кубических дециметрах или с импульсным выходом по ГОСТ 28066.Основная погрешность не более ± 0,15 %;

- манометр, пределыдопускаемой погрешности которого не более ± 0,4 %;

- эталонный мерник 2-горазряда вместимостью не менее 500 или 1000 дм3 по ГОСТ 8.400;

- трубопоршневая установка1-го разряда, основная погрешность которой не более ± 0,065 % по [1].

Примечания

1 Эталонный мерник или трубопоршневуюустановку (далее - ТПУ) применяют для определения расхода поверочной жидкости.

2 Счетчики жидкости передприменением должны быть отградуированы и поверены в соответствии с [1] или[6].

6.1.1, 6.1.2 (Измененнаяредакция, Изм. № 1).

6.1.3 При измерениивместимости ТМ массовым методом:

- весы для статическоговзвешивания по ГОСТ29329, пределы допускаемой погрешности измерения которых составляют неболее ± 0,1 % действительного значения измеряемой массы.

6.1.4 Вспомогательныесредства поверки и устройства, применяемые при измерении вместимости ТМ:

- термометр ценой деленияшкалы не более 0,5 °С и диапазоном измерений температуры 0 - плюс 50 °С по ГОСТ28498;

- секундомер 3-го классаценой деления шкалы 0,2 с по [2];

- контрольный уровень по ГОСТ9392 или нивелир с рейкой по ГОСТ 10528;

- воронка;

- вспомогательная тара;

- поверочная жидкость. Вкачестве поверочной жидкости применяют воду по ГОСТР 51232;

- микрокалькулятор типа«Электроника»;

- ровная горизонтальнаяплощадка (бетонная, деревянная или металлическая) с углом наклона не более 1°;

- ровная наклонная площадка(бетонная, деревянная или металлическая) с углом наклона 3° или подъемныеустройства, обеспечивающие угол наклона 3° в обе стороны.

Примечание - Допускается применение переносной наклонной площадки с углом наклона3°.

(Измененная редакция, Изм. №1).

6.2 (Исключен, Изм. № 1).

6.3 Средства измерений,применяемые при измерении вместимости ТМ и подлежащие поверке органамиГосударственной метрологической службы, должны быть поверены этими органами, асредства измерений, неповеряемые ими, должны быть поверены государственныминаучными метрологическими центрами.

Весы для статическоговзвешивания, применяемые при измерении вместимости ТМ, следует поверять не режеодного раза в квартал.

6.4 Допускается применениедругих средств измерений, прошедших поверку в органах Государственнойметрологической службы или государственных научных метрологических центрах иудовлетворяющих по точности требованиям настоящего стандарта.

# 7 Условия поверки иподготовка к ней

7.1 При поверке должны бытьсоблюдены следующие условия.

7.1.1 Значение температурыповерочной жидкости и окружающей среды - (20 ± 10) °С.

7.1.2 Значение изменениятемпературы поверочной жидкости в ТМ и эталонных мерниках во время поверкидолжно быть не более 2 °С.

7.1.3Температуру поверочной жидкости измеряют в горловине эталонного мерника и в ТМна глубине 1/2 высоты ТМ через ее горловину послевыдержки термометра на этой глубине и в горловине мерника в течение 1 - 3 мин.При этом показания термометра снимают, удерживая нижнюю часть термометра вповерочной жидкости.

7.1.2, 7.1.3 (Измененнаяредакция, Изм. № 1).

7.1.4При поверке ТМ с применением счетчика жидкости значение расхода поверочнойжидкости должно быть равно значению номинального расхода счетчика, указанному вего паспорте. Допускается отклонение значения расхода поверочной жидкости отзначения номинального расхода счетчика не более чем на ± 2 %.

7.1.5 Вместимость ТМ должнабыть измерена при поверке с учетом вместимости ее отстойника (при наличии).

(Измененная редакция, Изм. №1).

7.1.6 Вместимость образцовыхмерников должна составлять не менее 1/25 вместимостиповеряемой ТМ.

7.1.7 При наличии в ТМотдельных секций каждую из них поверяют как отдельную меру вместимости.

7.1.8 ТМ при поверке должнабыть установлена на ровную горизонтальную площадку с углом наклона не более 1°.

7.2Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы.

7.2.1Подготовляют ровную горизонтальную площадку (бетонную, деревянную илиметаллическую) с углом наклона не более 1° и размерами, достаточными для установки ТМ при поверке.

7.2.2 Устанавливают ТМ нагоризонтальную площадку по 7.2.1.

7.2.3 Подготовляют ТМ космотру ее внутренней поверхности.

7.2.4 Проверяют визуальночистоту внутренней поверхности ТМ, она должна быть чистой, без осадков грязи,остатков нефтепродуктов и масел. В случае необходимости ее промывают поверочнойжидкостью (водой).

(Измененная редакция, Изм. №1).

7.2.5 Подготовляют средстваповерки к работе согласно технической документации на них, утвержденной вустановленном порядке.

# 8 Проведение поверки

## 8.1 Внешнийосмотр

8.1.1 При первичной поверкеТМ должно быть установлено соответствие ТМ требованиям ГОСТР 50913 (5.1.1.4, 5.1.4.2, 5.1.6.13, 5.1.6.16, 5.4.1, 6.14).

(Измененная редакция, Изм. №1).

8.1.2 При периодическойповерке ТМ, находящейся в эксплуатации, устанавливают:

- наличие маркировочнойтаблички в соответствии с 3.2 и 3.11, а также места нанесенияповерительного клейма;

- отсутствие вмятин ивыпучин на стенках и горловине ТМ;

- отсутствие неслитойжидкости и посторонних предметов в ТМ;

- чистоту внутреннейповерхности ТМ (визуально);

- исправность резьбовыхсоединений и уплотнительных прокладок;

- отсутствие поврежденийлакокрасочных покрытий.

8.1.3Проверяют герметичность ТМ.

8.1.3.1ТМ наполняют поверочной жидкостью до указателя уровня налива и выдерживают втаком состоянии в течение 15 мин.

8.1.3.2 После выполненияоперации по 8.1.3.1визуально осматривают места соединений, уплотнений и наружную поверхность ТМ.

8.1.3.3ТМ считают герметичной, если при визуальном осмотре не будет обнаружено вместах соединений, уплотнений и на поверхности ТМ наличие течи (каплепадений),влаги.

8.1.3.4Сливают поверочную жидкость из ТМ (в том числе из ее отстойника) и после сливаповерочной жидкости сплошной струей выдерживают краны открытыми в течение 1,5мин на слив капель со стенок ТМ.

Примечания

1 Если процесс наполнения ТМ длился более 30мин, то выдерживать ее с поверочной жидкостью не обязательно.

2 Герметичность ТМ допускается проверять привыполнении операций по 8.2 - 8.6.

3 Если проверку герметичности совмещают свыполнением операций по 8.2 - 8.6, то необходимо смочитьвнутреннюю поверхность ТМ поверочной жидкостью и слить поверочную жидкость изТМ в соответствии с 8.1.3.4.

## 8.2 Измерение вместимости ТМ объемнымметодом с применением мерников

8.2.1Вместимость ТМ измеряют с помощью эталонных мерников 2-го разряда впоследовательности (рисунок Б.1):

а) проверяют, закрыты лисливной кран 6 и кран отстойника 7;

б) при отсутствии патрубкаподачи нефтепродукта опускают шланг 4 вовнутрь ТМ;

в) заполняют эталонныемерники (далее - мерники) 2, 3 и шкальный мерник 1 поверочнойжидкостью;

г) измеряют температуруповерочной жидкости в мернике 2 и (или) 3 в соответствии с 7.1.3.За начальную температуру поверочной жидкости в ТМ принимают температуруповерочной жидкости в мернике 2 или 3 при наливе в ТМ первой дозыповерочной жидкости;

д) сливают поверочнуюжидкость из мерников 2 и (или) 3 в ТМ 5;

е) выдерживают открытымисливные краны мерников 2 и (или) 3 на слив капель в течение 1,5мин;

ж) операцию по наполнениюмерников 2 и (или) 3 поверочной жидкостью и сливу ее в ТМповторяют до тех пор, пока уровень поверочной жидкости в ТМ (или секции ТМ) небудет близок к указателю уровня налива;

з) выдерживают ТМ споверочной жидкостью в течение 5 мин;

и) проверяют уровеньповерочной жидкости в горловине ТМ. Если уровень поверочной жидкости будет нижеуказателя уровня налива, то с помощью шкального мерника (или эталонныхстеклянных колб, или измерительных цилиндров) доливают поверочную жидкость доверхней плоскости полки указателя уровня налива в горловине (далее - доуказателя уровня налива).

Действительную вместимостьТМ, установленную при поверке , дм3, вычисляют по формуле

(1)

где V1, V2, V3, ..., Vi - объемыповерочной жидкости, измеренные с помощью эталонных и шкальных мерников илиэталонных колб и измерительных цилиндров, дм3;

к) измеряют температуруповерочной жидкости в ТМ в соответствии с 7.1.3. При этом разностьтемператур поверочной жидкости, измеренных в мерниках 2 и (или) 3 иТМ, не должна превышать 2 °С;

л) сливают поверочнуюжидкость из ТМ (в том числе из ее отстойника).

Результаты измеренийвместимости ТМ по 8.2.1 (перечисление и) и температурыповерочной жидкости по 8.2.1 (перечисление к) вносят в протокол(приложение В).

(Измененная редакция, Изм. №1).

8.2.2 Значениедействительной вместимости ТМ, установленное при поверке по 8.2.1,должно находиться в пределах, указанных в 4.1.2. При этом разность междуноминальной и действительной вместимостями ТМ  в процентахноминальной ее вместимости вычисляют по формуле

(2)

где  - действительнаявместимость ТМ, установленная при поверке по 8.2.1, дм3;

Vном - номинальная вместимостьТМ, указанная на маркировочной табличке ТМ по 3.2, дм3.

8.2.3 Относительнуюпогрешность ТМ d1, %, вычисляют по формуле

(3)

где Vд - действительная вместимостьТМ, указанная на маркировочной табличке ТМ в соответствии с 3.4, дм3;

- действительнаявместимость ТМ, установленная при поверке по 8.2.1, дм3.

Полученное значениеотносительной погрешности ТМ не должно превышать указанного в 4.1.4.

8.2.4Если эталонные мерники и ТМ изготовлены из разных материалов и температура в ТМпри поверке отличается от температуры 20 °С, то вместимость ТМ, приведенную квместимости при температуре при 20 °С , дм3, вычисляют по формуле

(4)

где Nт - коэффициент, учитывающийизменение вместимости ТМ в зависимости от температуры и вычисляемый по формуле

(5)

Nо - коэффициент, учитывающийизменение вместимости эталонных мерников в зависимости от температуры ивычисляемый по формуле

(6)

где bт, bм - коэффициенты объемногорасширения материалов ТМ и эталонных мерников, 1/°С.

Значения коэффициентов Nт, Nо, определенные по формулам (5) и (6),указаны в таблице Г.1.

(Измененная редакция, Изм. №1).

8.2.5 Относительнуюпогрешность ТМ d2, %, действительная вместимостькоторой приведена к вместимости при температуре 20 °С в соответствии с 8.2.4,вычисляют по формуле

(7)

Полученное значениеотносительной погрешности ТМ не должно превышать значения, указанного в 4.1.4.

## 8.3Измерение вместимости ТМ объемным методом с применением счетчиков жидкости

8.3.1 Вместимость ТМ при ееповерке измеряют с помощью счетчика жидкости (рисунок Б.2).

8.3.2 Перед поверкойпроводят следующие подготовительные работы:

а) проверяют положениекранов 2, 5, 6, 11 и вентиля 10. Они должны быть закрыты;

б) ТМ подготовляют к поверкев соответствии с 7.2, а счетчик жидкости 7 и эталонныймерник 12 - в соответствии с техническими документами на них,утвержденными в установленном порядке;

в) систему измерениянаполняют поверочной жидкостью, промывают и испытывают ее на герметичность подрабочим давлением. Контроль за ее наполнением осуществляют с помощью воздушногокрана 6, установленного на возвышенном месте системы.

Систему измерения считаютгерметичной, если при визуальном осмотре не будет обнаружено в местахсоединений трубопроводов и шлангов течи (каплепадений);

г) определяют расходповерочной жидкости в соответствии с приложением Д.

(Измененная редакция, Изм. №1).

8.3.3Вместимость ТМ измеряют в последовательности (рисунок Б.2):

а) проверяют, закрыты ликран 1 и кран отстойника 2, предназначенные для слива жидкости изТМ;

б) опускают шланг вовнутрь ТМ в соответствии с 8.2.1(перечисление б);

в) записывают показание счетчика жидкости 7 (qн) или(Nн);

г) открывают кран 5;

д) наполняют ТМ поверочной жидкостью до указателяуровня налива;

е) закрывают кран 5;

ж) записывают вторично показание счетчика жидкости 7(qк) или(Nк);

з) записывают показание манометра 8 (Рс);

и) измеряют температуру поверочной жидкости в ТМ всоответствии с 7.1.3.

Показания счетчика жидкости и манометра в соответствиис 8.3.3(перечисления в, ж, з) вносят в протокол (приложение Е).

8.3.4 Действительную вместимостьТМ, установленную при поверке , дм3, вычисляют по формуле

(8)

или

(9)

гдеКп - коэффициент преобразования счетчика жидкости,имп./дм3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8.3.5 Значение действительной вместимости ТМ,вычисленное по формуле (8) или (9), должно находиться впределах, указанных в 4.1.2. При этом разность между номинальной идействительной вместимостями ТМ  в процентахноминальной ее вместимости вычисляют по формуле

(10)

где - действительнаявместимость ТМ, установленная при поверке по 8.3.4, дм3;

Vном - номинальная вместимость ТМ, дм3.

8.3.6 Относительную погрешность ТМ d3, %,вычисляют по формуле

(11)

гдеVд - действительная вместимость ТМ, указанная намаркировочной табличке ТМ.

Полученное значение относительной погрешности ТМ недолжно превышать значения, указанного в 4.1.4.

8.3.7 Если температура поверочной жидкости в ТМ отличается от температуры 20 °С, то вместимость ТМ, приведенную к температуре 20 °С , дм3, вычисляют по формуле

(12)

гдеNт - коэффициент, учитывающий изменение вместимости ТМ взависимости от температуры.

Его значения указаны в приложении Г.

8.3.8 Относительную погрешность ТМ d4, %,вычисляют по формуле

(13)

Полученное значение относительной погрешности ТМ недолжно превышать значения, указанного в 4.1.4.

## 8.4Измерение вместимости ТМ массовым методом - взвешиванием ТМ на весах

8.4.1 Вместимость ТМ измеряют впоследовательности:

а) устанавливают весы нагоризонтальную площадку, подготовленную в соответствии с 7.2.1;

б) устанавливают ТМ наплатформу весов так, чтобы передняя и задняя оси ТМ находились примерно наодинаковом расстоянии от концов платформы;

в) опускают шланг вовнутрьТМ в соответствии с 8.2.1 (перечисление б);

г) проверяют герметичностьТМ в соответствии с 8.1.3;

д) взвешивают ненаполненнуюТМ;

е) наполняют ТМ поверочнойжидкостью до указателя уровня налива;

ж) взвешивают ТМ,наполненную поверочной жидкостью;

з) измеряют температуруповерочной жидкости в ТМ в соответствии с 7.1.3;

и) открывают кран 1 (рисунокБ.2),сливают сплошной струей поверочную жидкость из ТМ (в том числе из ееотстойника, открывая кран 2), после чего выдерживают краны открытыми втечение 1,5 мин на слив капель со стенок ТМ;

к) закрывают краны 1 и2.

Результаты измерений массыненаполненной и наполненной поверочной жидкостью ТМ и температуры поверочнойжидкости в ТМ в соответствии с 8.4.1 (перечисления д, ж, з) вносят впротокол (приложение Ж).

8.4.2 Действительнуювместимость ТМ, установленную при поверке , дм3, вычисляют по формуле

(14)

где А - коэффициент, учитывающий значениеплотности поверочной жидкости в зависимости от температуры. Значения этогокоэффициента для поверочной жидкости указаны в приложении И;

т - масса ТМ с поверочнойжидкостью, кг;

то - масса ненаполненной ТМ, кг.

8.4.3 Значениедействительной вместимости ТМ, вычисленное по формуле (14), должно находиться впределах, указанных в 4.1.2. При этом разность между номинальной идействительной вместимостями ТМ , %, вычисляют по формуле

(15)

8.4.4 Относительнуюпогрешность ТМ d5, %, вычисляют по формуле

(16)

где Vд - действительнаявместимость ТМ, указанная на маркировочной табличке ТМ, дм3.

8.4.5 Если температураповерочной жидкости в ТМ отличается оттемпературы 20 °С, то вместимость ТМ, приведенную к температуре 20° ,дм3, вычисляют по формуле

(17)

где nт - коэффициент, значениякоторого указаны в приложении Г.

8.4.6 Относительнуюпогрешность ТМ d6, %, вычисляют по формуле

(18)

8.4.7 Значение относительнойпогрешности ТМ, определенное по формуле (16) или (18), недолжно превышать значения, указанного в 4.1.4.

## 8.5Измерение вместимости ТМ массовым методом - взвешиваниемвспомогательной тары при сливе поверочной жидкости из ТМ во вспомогательнуютару

8.5.1Вместимость вспомогательной тары, в которую сливают поверочную жидкость из ТМпри поверке, должна быть не менее 1/25 номинальнойвместимости ТМ.

8.5.2Вместимость ТМ измеряют в последовательности (рисунок К.1):

а) устанавливают ТМ наэстакаду 1, которая должна иметь угол наклона не более 1°;

б) опускают шланг 3 вовнутрьТМ в соответствии с 8.2.1 (перечисление б);

в) открывают кран 2,наполняют поверочной жидкостью ТМ до указателя уровня налива;

г) подсоединяют шланг 6 ксливному крану 5 и свободный конец шланга опускают во вспомогательнуютару 7;

д) проверяют герметичностьТМ в соответствии с 8.1.3;

е) смачивают вспомогательнуютару следующим образом: сливают поверочную жидкость из вспомогательной тарысплошной струей, после чего выдерживают кран 9 открытым в течение 1,5мин на слив капель;

ж) взвешивают ненаполненнуювспомогательную тару на весах 8;

з) наполняют ТМ поверочнойжидкостью до указателя уровня налива;

и) измеряют температуруповерочной жидкости в ТМ в соответствии с 7.1.3;

к) открывают кран 5,сливают поверочную жидкость из ТМ во вспомогательную тару в количестве,соответствующем верхнему пределу взвешивания весов 8.

л) закрывают кран 5;

м) взвешивают вспомогательнуютару, наполненную поверочной жидкостью;

н) сливают поверочнуюжидкость из вспомогательной тары, открыв кран 9 в трубопроводе 10;

о) смачивают вспомогательнуютару в соответствии с перечислением е;

п) закрывают кран 9 ивзвешивают ненаполненную вспомогательную тару на весах;

р) открывают кран 5 исливают вторую дозу поверочной жидкости из ТМ во вспомогательную тару;

с) закрывают кран 5;

т) взвешиваютвспомогательную тару, наполненную поверочной жидкостью;

у) сливают поверочнуюжидкость из вспомогательной тары, открыв кран 9, и смачиваютвспомогательную тару в соответствии с перечислением е. Повторяя операцииперечислений п, р, с, т, у, измеряют массу третьей, четвертой и т.д. дозповерочной жидкости до полного опорожнения ТМ и ее отстойника.

Результаты измерений массыненаполненной и наполненной вспомогательной тары и температуры поверочнойжидкости в ТМ в соответствии с 8.5.2 (перечисления ж, и, м, н, т, у ...)вносят в протокол (приложение Л).

8.5.3 Действительнуювместимость ТМ, установленную при поверке , дм3, вычисляют по формуле

(19)

где mi - масса вспомогательнойтары, наполненной поверочной жидкостью, при i-м измерении, кг;

moj - масса ненаполненнойвспомогательной тары при j-м измерении, кг;

k -число измерений;

А - коэффициент, значениякоторого указаны в приложении И.

8.5.4 Значениедействительной вместимости ТМ, вычисленное по формуле (19), должно находиться впределах, указанных в 4.1.2. При этом разность между номинальной идействительной вместимостями ТМ  в процентахноминальной ее вместимости вычисляют по формуле

(20)

8.5.5 Относительнуюпогрешность ТМ d7, %, вычисляют по формуле

(21)

где Vд - действительная вместимостьТМ, указанная на маркировочной табличке ТМ, дм3.

8.5.6 Если температура поверочной жидкости в ТМотличается от температуры 20 °С, то вместимость ТМ, приведенную к температуре20 °С , дм3,вычисляют по формуле

(22)

гдеNт - коэффициент, значения которого указаны в приложении Г.

8.5.7 Относительную погрешность ТМ d8, %, вычисляют по формуле

(23)

8.5.8 Значения относительной погрешности ТМ,определенные по формулам (21) и (23), должны удовлетворятьтребованию 4.1.4.

## 8.6 Измерение вместимости ТМ массовымметодом - взвешиванием вспомогательной тары при сливе поверочной жидкости извспомогательной тары в ТМ

8.6.1 Вместимость вспомогательной тары должнаудовлетворять требованию 8.5.1.

8.6.2 Вместимость ТМ измеряют впоследовательности (рисунок К.2):

а) устанавливают ТМ 8 на горизонтальнуюплощадку и подготовляют ее к поверке в соответствии с 7.2. При этом горловина ТМдолжна находиться против сливного крана б вспомогательной тары 5;

б) опускают шланг 7 вовнутрь ТМ в соответствиис 8.2.1(перечисление б);

в) смачивают ТМ и вспомогательную тару:

- открывают краны 3 и 6;

- наполняютповерочной жидкостью ТМ до указателя уровня налива и вспомогательную тару до ееполной вместимости;

- закрывают краны 3 и 6 и проверяют ТМ всоответствии с 8.1.3.1 - 8.1.3.3;

- открывают кран 9, сливают поверочную жидкостьиз ТМ и вспомогательной тары в трубопровод 10. Сливают поверочнуюжидкость также из отстойника ТМ, открыв его кран 11;

- выдерживаюткран 9 и кран отстойника 11 в открытом положении на слив капель втечение 1,5 мин;

- закрывают краны 6, 9, 11;

г) взвешивают ненаполненную вспомогательную тару;

д) открывают кран 3, наполняют вспомогательнуютару поверочной жидкостью в количестве, соответствующем верхнему пределувзвешивания весов 2;

е) закрывают кран 3;

ж) взвешивают вспомогательную тару, наполненнуюповерочной жидкостью;

з) измеряют температуру поверочной жидкости вовспомогательной таре;

и) открывают кран 6, сливают поверочнуюжидкость из вспомогательной тары в ТМ, выдерживают кран 6 в открытомположении на слив капель в течение 1,5 мин;

к) закрывают кран 6;

л) выполняя операции перечислений г, д, е, ж, з, и,к, наливают вторую, третью и т.д. дозу поверочной жидкости извспомогательной тары в ТМ до указателя ее уровня налива;

м) измеряют температуру поверочной жидкости в ТМ.

При этом значение разности температур поверочнойжидкости (воды), измеренных во вспомогательной таре (первой дозы) и ТМ, должнобыть не более 2 °С;

н) открывают кран 9, сливают поверочнуюжидкость в трубопровод 10.

Результаты измерений массы ненаполненной и наполненнойвспомогательной тары и температуры поверочной жидкости в ТМ и вспомогательнойтаре в соответствии с 8.6.2 (перечисления г, ж, з, м) вносят впротокол (приложение Л).

8.6.2 Значение вместимости ТМ, вычисленное по формуле(19),должно находиться в пределах, указанных в 4.1.2, а значениеотносительной погрешности ТМ, вычисленное по формуле (21) или(23),должно удовлетворять требованию 4.1.4.

## 8.7 Проверка работоспособностивоздухоотводящего устройства

Работоспособность воздухоотводящего устройствапроверяют в последовательности, приведенной ниже.

8.7.1 Устанавливают ненаполненнуюТМ на площадке (или на подъемных устройствах, обеспечивающих угол наклона 3° вобе стороны) с углом наклона 3°. Угол наклона проверяют с помощью уровня по ГОСТ 9392 или нивелира с рейкой по ГОСТ 10528.

8.7.2 Наполняют ТМ, находящуюсяна площадке под углом 3° по 8.7.1, поверочной жидкостью до указателя уровня налива.

8.7.3 Устанавливают ТМ, наполненную поверочнойжидкостью в соответствии с 8.7.2, на горизонтальную площадку по 7.2.1,выдерживают ТМ в течение 5 мин и проверяют уровень поверочной жидкости вгорловине ТМ.

Значение изменения уровня поверочной жидкости вгорловине ТМ Dh, мм, не должно превышать результата вычисления поформулам:

а) для горловин цилиндрической формы

Dh1 = 0,0262 × Dг;                                                        (24)

б) для горловин прямоугольной (квадратной) формы

Dh2 = 0,0262 × lг;                                                         (25)

гдеDг -диаметр цилиндрической горловины, мм;

lг - длинастороны прямоугольной горловины, направленной вдоль продольной оси ТМ, мм.

8.7.4 Совершают автопробег по дороге с плохимпокрытием в течение 5 мин или проводят три-четыре резких торможения прискорости ТМ 10 - 15 км/ч в течение 5 мин. Устанавливают ТМ на горизонтальнуюплоскость с углом наклона не более Г и выдерживают ТМ в течение 5 мин.Проверяют уровень поверочной жидкости в горловине ТМ. Объем поверочнойжидкости, соответствующий снижению ее уровня относительно указателя уровня,должен быть не более 0,1 % номинальной вместимости ТМ.

При этом объем поверочной жидкости, доливаемый доуказателя уровня, определяют с помощью стеклянных эталонных колб илиизмерительных цилиндров.

8.7.3, 8.7.4 (Измененная редакция, Изм. № 1).

## 8.8Проверка полноты слива жидкости самотеком из ТМ

Полноту слива жидкости самотеком из ТМ проверяют впоследовательности, приведенной ниже.

8.8.1 Устанавливают ТМ, наполненную поверочнойжидкостью до указателя уровня налива, на горизонтальную площадку с угломнаклона не более 1°. Открывают сливной кран 6 (например, рисунок Б.1) исливают поверочную жидкость из ТМ, в том числе из ее отстойника, открыв кранотстойника 7.

8.8.2 Закрывают краны 6 и 7.

8.8.3 Устанавливают ТМ на площадке с углом наклона 3°или на подъемных устройствах, обеспечивающих угол наклона 3°.

8.8.4 Открывают краны 6 и 7, сливаютостаток поверочной жидкости из ТМ (в том числе из отстойника) и измеряют объемэтого остатка.

Значение объема остатка поверочной жидкости, слитогоиз ТМ DV, дм3, не должнопревышать результата вычисления по формуле

DV = 1 × 10-3Vном,

гдеVном -номинальная вместимость ТМ, дм3.

## 8.9 Проверка работоспособности ограничителянаполнения ТМ и системы отключения подачи жидкости в ТМ (при наличии)

Работоспособность ограничителя наполнения ТМ и системыотключения подачи жидкости в ТМ (секции) при ее наполнении проверяют впоследовательности:

- устанавливают ненаполненную ТМ на площадку с угломнаклона не более 1°;

- включают в работу систему для автоматической подачижидкости;

- наполняют ТМ (секции) поверочной жидкостью доуровня, соответствующего действительной вместимости, установленной при поверке.

При достижении уровня, соответствующего действительнойвместимости, установленной при поверке, должны сработать ограничительнаполнения ТМ (секции) и система автоматического отключения подачи жидкости вТМ (секции).

Значение изменения уровня поверочной жидкости(недолива или перелива) относительно указателя уровня налива в горловине ТМ Dh3, мм, недолжно превышать результата вычисления по формуле

(26)

гдеVном -номинальная вместимость ТМ, дм3;

Dг -диаметр горловины ТМ, мм.

8.8.4, 8.9 (Измененная редакция, Изм. № 1).

# 9 Оформлениерезультатов поверки

9.1 Результаты поверки ТМ оформляют записью впротоколе (приложения В, Е, Ж, Л). При этом значениедействительной вместимости ТМ, установленное при ее поверке объемным методом,округляют до 1 дм3 и значение массы поверочной жидкости,определенное при поверке ТМ массовым методом, - до 1 кг.

9.2 На ТМ, прошедшую поверку с положительнымирезультатами (при выполнении требований 4.1.2, 4.1.4, 8.7 - 8.9) всоответствии с [3], выдают свидетельство о поверке (формасвидетельства о поверке приведена в приложении М), а также наносятповерительное клеймо в соответствии с [4] на маркировочной табличкеТМ.

9.3 Если расхождение между вместимостью ТМ,установленной при поверке, и вместимостью ТМ, указанной в свидетельстве оповерке, не превышает относительную погрешность ТМ (± 0,4 %), то значениевместимости, указанное на маркировочной табличке ТМ и в свидетельстве оповерке, не изменяют. В этом случае на ранее выданном свидетельстве делаютнадпись: «Автоцистерна (прицеп)

№_______ поверена __________________. Вместимость соответствует указанной в

число, месяц, год

свидетельствео поверке и равна _______ дм3, в том числе (при необходимости): 1-ясекция _______ дм3, 2-я секция ___________ дм3, ..., n-я секция ___________ дм3 (где п - числосекций)», - которую заверяет руководитель отдела (группы) органаГосударственной метрологической службы или метрологической службы юридическоголица, аккредитованной на право поверки ТМ, и ставят печать, предназначенную длясвидетельств.

На маркировочную табличку ТМ наносят новоеповерительное клеймо.

9.4 Если при поверке ТМ установлено, что значениедействительной вместимости ее отличается от значения действительнойвместимости, указанного на маркировочной табличке ТМ и в свидетельстве оповерке, более чем на ± 0,4 %, то обозначение вместимости, нанесенное на маркировочнойтабличке, удаляют и в соответствии с 4.1.3, 4.1.4 определяютновое значение действительной вместимости ТМ.

На маркировочной табличке набивают новое обозначениедействительной вместимости ТМ, ставят новое поверительное клеймо и выдают новоесвидетельство о поверке.

9.5 Межповерочный интервал установлен не более двухлет.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

# Основные технические и метрологические требованияк горловине ТМ

А.1 Вгорловине ТМ (рисунок А.1) должен быть установлен указатель уровняналива, изготовленный из стального угольника размерами 50´50 мм. К горизонтальнойполке угольника, заподлицо с краем полки, должна быть прикреплена накладнаяалюминиевая пластинка. Угольник должен быть приварен к горловине и скреплен состенкой горловины с помощью заклепки из цветного металла. Заклепка должна проходитьчерез полку угольника и стенку горловины и быть приспособленной для нанесенияповерительного клейма.

А.2 Значение расстояния повертикали между верхней образующей ТМ до места установки указателя уровняналива в горловине hу (рисунок А.1)должно быть не менее результата вычисления по формуле

hy = 0,0524l,                                                                (А.1)

где l - расстояние от угольникадо дальнего днища ТМ, мм;

0,0524 - число, полученноеиз условия наклона ТМ на 3°.

1 - верхняя образующая ТМ; 2 - горловина ТМ; 3 - указательуровня налива; 4 - колпак горловины; 5 - крышка колпака

Рисунок А.1 - Схема горловины ТМ с колпаком

А.3 Определение предельнодопускаемых значений диаметра цилиндрической и сторон прямоугольной горловин

(Измененная редакция, Изм. №1).

А.3.1 Значение диаметрацилиндрической горловины ТМ Dг, мм, не должно превышатьрезультата вычисления по формуле

(А.2)

где Vном - номинальная вместимостьТМ, м3.

А.3.2 Значение длины стороныпрямоугольной горловины, направленной вдоль продольной оси ТМ lг, мм, не должно превышатьрезультата вычисления по формуле

(А.2а)

где bг - ширина прямоугольнойгорловины, м;

Vном - номинальная вместимостьТМ, м3.

В формуле (А.2а)значение ширины горловины bг задают произвольно, но изусловия оптимального соотношения длины и ширины горловины.

А.3.1, А.3.2 (Введеныдополнительно, Изм. № 1).

А.4 Высоту части горловинынад указателем уровня налива hг (рисунок А.1),мм, рассчитывают по формуле

(А.3)

где Vном - номинальная вместимостьТМ, м3;

S- площадьпоперечного сечения горловины ТМ, мм2.

А.5 В горловине надуказателем уровня налива должен быть предусмотрен дополнительный объем,достаточный для того, чтобы нефтепродукт при его расширении вследствиеповышения температуры на 20 °С оставался в пределах горловины. Для уменьшениявысоты горловины к ней может быть приварен колпак (рисунок А.1).

Вместо колпака может бытьприменен расширительный отсек прямоугольного и круглого сечения, смонтированныйна верхней части ТМ и соединенный трубами с внутренней полостью горловины вышеуказателя уровня и сливным патрубком ТМ.

А.6 Суммарная вместимость,включающая в себя вместимости частей горловины над указателем уровня налива иколпака, необходимая для температурного расширения нефтепродуктов в ТМ, должнасоставлять не менее 2 % номинальной вместимости ТМ, что соответствует изменениютемпературы нефтепродукта на 20 °С.

На основании этого условияопределяют:

а) диаметр колпакацилиндрической горловины Dк, мм, по формуле

(А.4)

б) площадь поперечногосечения прямоугольного колпака Sк, мм2, по формуле

(А.4а)

где Vном - номинальная вместимость ТМ,м3;

hк - высота колпака, м. Еезначение задают произвольно, но из условия оптимального соотношения диаметраили площади поперечного сечения колпака от высоты колпака.

Значение p в формулах (А.2), (А.4) принимаютравным 3,14159.

Значения диаметров горловиныи колпака, вычисляемые по формулам (А.2) и (А.4),должны быть выбраны в соответствии с ГОСТ25570 из ряда: 600; 650; 710; 775; 900; 950; 1000; 1120; 1320; 1400;1500 мм.

Значение площади горловины,длину и ширину которой определяют по формуле (А.2а), выбирают из ряда:282700; 311800; 395900; 471700; 636200; 708800; 785400; 985200; 1368500; 1539400;1767100 мм2.

А.7 Всоответствии с ГОСТР 50913 на уровне указателя уровня налива должно быть расположено смотровоеокно для контроля полноты налива нефтепродукта. Высота смотрового окна должнабыть в пределах изменения уровня налива. Допускается установка стекла «клинкер»вместо указателя уровня налива в горловине и смотрового окна.

А.8 Требования, изложенные вA.1 - A.7, распространяются только навновь изготовляемые ТМ и не распространяются на ТМ, выпускаемые по сертификатудо окончания его срока действия.

А.4 - А.8 (Измененнаяредакция, Изм. № 1).

А.9 (Исключен, Изм. № 1),

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

# Измерение вместимости ТМ объемным методом

1 - шкальный мерник вместимостью 100 дм3; 2, 3 - эталонныемерники 2-го разряда вместимостью 200 или 500 дм3; 4 - шланг;5 - ТМ; 6 - сливной кран; 7 - кран отстойника

Рисунок Б.1 - Схема измерения вместимости ТМ при поверкеобъемным методом с применением мерников

1, 5, 6, 11, 13 - краны; 2 - кран отстойника; 3 - ТМ;4 - шланг; 7 - счетчик жидкости; 8 - манометр; 9 -фильтр; 10 - вентиль; 12 - эталонный мерник; 14 - сливнойтрубопровод

Рисунок Б.2 - Схема измерения вместимости ТМпри поверке объемным методом с применением счетчиков жидкости

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Измененнаяредакция, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Форма протокола поверки ТМ с применением мерников ПРОТОКОЛ поверки _______________________, изготовленной ______________________________, наименование, номер ТМ дата изготовления, завод-изготовитель принадлежащей ___________________. Номер шасси автомобиля __________________. Государственный номерной знак автомобиля ___________________________________ Дата поверки Температура воды в ТМ при поверке t, °С Вместимость ТМ, дм3 Относительная погрешность, % Заключение (годна, забракована - указать причину) Номер выданного свидетельства о поверке Vд d1 (d2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Примечания 1 Значение (графа 3) определяют по формуле (1). 2 Значение (графа 5) определяют по формуле (4). 3 Значение (графа 6) определяют по формуле (2). 4 Значение d1, d2 (графа 7) определяют по формулам (3) и (7). Поверитель _______________________ ___________________________ подпись инициалы, фамилия

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

# Значения коэффициентов Nт, Nо, учитывающихобъемные расширения ТМ и эталонных мерников в зависимости от температуры

Таблица Г.1

| Температура воды в ТМ t, °С | Значение Nт, для ТМ из стали | Значение Nо для эталонных мерников из |
| --- | --- | --- |
|  |  | стали | меди | алюминия |
| 10 | 1,0003 | 0,9997 | 0,9995 | 0,9993 |
| 11 | 1,0003 | 0,9997 | 0,9996 | 0,9994 |
| 12 | 1,0003 | 0,9997 | 0,9996 | 0,9994 |
| 13 | 1,0002 | 0,9998 | 0,9997 | 0,9995 |
| 14 | 1,0002 | 0,9998 | 0,9997 | 0,9996 |
| 15 | 1,0002 | 0,9998 | 0,9998 | 0,9997 |
| 16 | 1,0001 | 0,9999 | 0,9998 | 0,9997 |
| 17 | 1,0001 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9998 |
| 18 | 1,0001 | 0,9999 | 0,9999 | 0,9999 |
| 19 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9999 |
| 20 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 21 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0001 | 1,0001 |
| 22 | 0,9999 | 1,0001 | 1,0001 | 1,0001 |
| 23 | 0,9999 | 1,0001 | 1,0002 | 1,0002 |
| 24 | 0,9999 | 1,0001 | 1,0002 | 1,0003 |
| 25 | 0,9998 | 1,0002 | 1,0003 | 1,0004 |
| 26 | 0,9998 | 1,0002 | 1,0003 | 1,0004 |
| 27 | 0,9998 | 1,0002 | 1,0004 | 1,0005 |
| 28 | 0,9997 | 1,0003 | 1,0004 | 1,0006 |
| 29 | 0,9997 | 1,0003 | 1,0005 | 1,0006 |
| 30 | 0,9997 | 1,0003 | 1,0005 | 1,0007 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(рекомендуемое)

# Определение расхода поверочной жидкости

Д.1 Объем поверочнойжидкости, проходящий через счетчик жидкости при определении ее расхода, можетбыть измерен эталонным мерником (рисунок Б.2) или ТПУ (рисунок Д.1).

Д.2 В случае примененияэталонного мерника (рисунок Б.2):

- открывают вентиль 10 икраны 11, 13, пропускают поверочную жидкость через эталонный мерник 12и сливают в трубопровод 14;

- одновременно с помощьюсекундомера измеряют время, в течение которого стрелка указателя счетчикажидкости сделает не менее одного оборота (ролик счетного механизма счетчика снепосредственным отсчетом объема поверочной жидкости в кубических дециметрахповорачивается на один оборот), или число импульсов, зарегистрированное счетныммеханизмом, составит не менее 1000 импульсов (для счетчиков жидкости симпульсным выходом);

- выдерживают открытым кран 13на слив капель в течение 1,5 мин и после этого кран 13 закрывают.

Д.3 В случае применения ТПУ(рисунок Д.1):

- ТПУ включают в работу,настраивают и проверяют на герметичность в соответствии с техническим описаниеми инструкцией по эксплуатации на нее;

- открывают кран 2 ивентиль 15 и пропускают поверочную жидкость через ТПУ и счетчик жидкости3 в сливной трубопровод 1;

- одновременно с помощьюсекундомера измеряют время, в течение которого число импульсов, зарегистрированноесчетным механизмом счетчика жидкости, составит не менее 1000 импульсов;

- закрывают кран 2 ивентиль 15.

Д.4 Расход поверочнойжидкости Q, дм3/с, вычисляют по формулам:

а) в случае применениясчетчика жидкости, выходным сигналом которого является объем поверочнойжидкости,

(Д.1)

б) в случае применениясчетчика жидкости с импульсным выходом

(Д.2)

где qк¢, Nк¢ - показания счетчика жидкости,соответствующие концу отсчета времени, дм3, имп.;

qн¢, Nн¢ - показания счетчикажидкости, соответствующие началу отсчета времени, дм3, имп.;

t -время, определенное по секундомеру, с;

Кп¢ - коэффициент преобразованиясчетчика жидкости. Его значение должно быть указано на шкале счетного механизмаконкретного счетчика жидкости.

При этом значение расходаповерочной жидкости, определенное по формуле (Д.1) или (Д.2),должно удовлетворять условию 7.1.4. Если это условие не выполнено, то спомощью вентиля 10 (рисунок Б.2) или вентиля 15(рисунок Д.1)изменяют значение расхода поверочной жидкости и, повторяя операции, изложенныевыше, устанавливают требуемое значение расхода.

1 - сливной трубопровод; 2, 6 - краны; 3 - счетчик жидкости;4, 17 - датчики температуры; 5, 18 - манометры; 7 -расширитель; 8, 20 - пары сигнализаторов; 9 - нормированныйучасток ТПУ; 10 - кран-манипулятор; 11 - электропривод; 12 -блок управления; 13 - пускатель; 14 - пост управления; 15- вентиль; 16 - фильтр; 19 - тройник

Рисунок Д.1 - Схема трубопоршневой установки

# ПРИЛОЖЕНИЕЕ

(обязательное)

Форма протокола поверки ТМ с применением счетчиков жидкости ПРОТОКОЛ поверки _______________________, изготовленной ______________________________, наименование, номер ТМ дата изготовления, завод-изготовитель принадлежащей ___________________. Номер шасси автомобиля __________________. Государственный номерной знак автомобиля ___________________________________ Дата поверки Результат измерения Результат расчета Заключение (годна, забракована - указать причину) Номер выданного свидетельства о поверке qн, дм3 qк, дм3 Nн, имп. Nк, имп. рс, МПа рт, МПа t, °С , дм3 , % d3 (d4), % 1 2 3 4 5 6 7 8 11* 12 13 14 15 * Графы 9, 10 (Исключены, Изм. № 1). Примечания 1 (Исключено, Изм. № 1). 2 Значения (графа 11) определяют по формуле (8) или (9). 3 Значение (графа 12) определяют по формуле (10). 4 Значения d3, d4 (графа 13) определяют по формулам (11) и (13). Поверитель _________________________ ______________________________ подпись инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЯ Г - Е (Измененная редакция, Изм.№ 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(обязательное)

Форма протокола поверки ТМ взвешиванием ТМ на весах ПРОТОКОЛ поверки _______________________, изготовленной ______________________________, наименование, номер ТМ дата изготовления, завод-изготовитель принадлежащей ___________________. Номер шасси автомобиля __________________. Государственный номерной знак автомобиля ___________________________________ Дата поверки Температура воды в ТМ при поверке t, °С Масса ТМ, кг Вместимость ТМ, дм3 Относительная погрешность, % Заключение (годна, забракована - указать причину) Номер выданного свидетельства о поверке mo m Vд d5 (d6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Примечания 1 Значения , (графы 5, 6) определяют по формулам (14) и (17). 2 Значение (графа 8) определяют по формуле (15). 3 Значения d5, d6 (графа 9) определяют по формулам (16) и (18). Поверитель __________________________ _____________________________ подпись инициалы, фамилия

# ПРИЛОЖЕНИЕ И

(обязательное)

# Значения коэффициента А и пример расчета вместимостиТМ

ТаблицаИ.1

| Температура, °С | Коэффициент А | Температура, °С | Коэффициент А |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,0013 | 21 | 1,0030 |
| 11 | 1,0014 | 22 | 1,0033 |
| 12 | 1,0015 | 23 | 1,0035 |
| 13 | 1,0016 | 24 | 1,0037 |
| 14 | 1,0018 | 25 | 1,0040 |
| 15 | 1,0019 | 26 | 1,0042 |
| 16 | 1,0021 | 27 | 1,0045 |
| 17 | 1,0023 | 28 | 1,0048 |
| 18 | 1,0024 | 29 | 1,0051 |
| 19 | 1,0028 | 30 | 1,0054 |
| 20 | 1,0028 |  |  |

Пример.

Масса поверочной жидкости(воды) в ТМ, измеренная на весах при температуре 25 °С, равна 3982 кг.

Вместимость ТМ притемпературе 25 °С равна 3982 ´ 1,004 = 3998 дм3.

Вместимость ТМ, приведеннаяк температуре 20 °С, равна 3998 ´ 0,9998 = 3997,2 = 3997 дм3.

# ПРИЛОЖЕНИЕ К

(рекомендуемое)

# Измерение вместимости ТМ массовым методом

1 - эстакада; 2 - наливной кран; 3 - шланг; 4 - ТМ: 5,9 - сливные краны; 6 - сливной шланг; 7 - вспомогательнаятара; 8 - весы; 10 - сливной трубопровод; 11 - кранотстойника

Рисунок К.1 - Схемаизмерения вместимости ТМ при поверке массовым методом - взвешиваниемвспомогательной тары при сливе поверочной жидкости (воды) из ТМ вовспомогательную тару

1 - эстакада; 2 - весы; 3 - наливной кран; 4 -наливной трубопровод; 5 - вспомогательная тара; 6, 9 - сливныекраны; 7 - сливной шланг; 8 - ТМ; 10 - сливнойтрубопровод; 11 - кран отстойника

Рисунок К.2 - Схема измерения вместимости ТМпри поверке массовым методом - взвешиванием вспомогательной тары при сливеповерочной жидкости (воды) из вспомогательной тары в ТМ

# ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(обязательное)

Форма протокола поверки ТМ взвешиванием вспомогательной тары на весах ПРОТОКОЛ поверки _______________________, изготовленной ______________________________, наименование, номер ТМ дата изготовления, завод-изготовитель принадлежащей ___________________. Номер шасси автомобиля __________________. Государственный номерной знак автомобиля ___________________________________ Дата поверки Температура воды в ТМ при поверке t, °С Масса вспомогательной тары, кг Вместимость ТМ, дм3 Относительная погрешность, % Заключение (годна, забракована - указать причину) Номер выданного свидетельства о поверке mоj mi Vд d7, d8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Примечания 1 Значение (графа 5) определяют по формуле (19). 2 Значение (графа 6) определяют по формуле (22). 3 Значение (графа 8) определяют по формуле (20). 4 Значения d7, d8 (графа 9) определяют по формулам (21), (23). Поверитель ___________________________ ______________________________ подпись инициалы, фамилия

# ПРИЛОЖЕНИЕ М

(обязательное)

Форма свидетельства о поверке ТМ ГЕРБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ___________________________________________________________________________ наименование органа Государственной метрологической службы или метрологической службы юридического лица СВИДЕТЕЛЬСТВО № _________ О ПОВЕРКЕ Автоцистерна (прицеп-цистерна, полуприцеп-цистерна) _________________________________________________________________________ тип _____________________________________________________________________ номер __________________________________________________________________, принадлежащая __________________________________________________________. На основании результатов первичной (периодической) поверки признана годной и допущена к применению. Оттиск Дата следующей поверки поверительного клейма (срок действия свидетельства) или печати (штампа) Руководитель отдела (группы) ________________________ _______________________ подпись инициалы, фамилия Поверитель ________________________ _______________________ подпись инициалы, фамилия «_______» _______________________________ 199_____ г. Руководитель _____________________________________ наименование юридического лица Физическое лицо ________________________ _______________________ подпись инициалы, фамилия Обратная сторона РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ Вместимость автоцистерны (прицепа-цистерны, полуприцепа-цистерны) измерена _______________________ методом и равна ____________________________________ дм3 прописью В том числе: 1-я секция ____________________________ дм3 ____________________________ дм3 прописью цифры 2-я секция ____________________________ дм3 ____________________________ дм3 прописью цифры ... i-я секция ____________________________ дм3 ____________________________ дм3 прописью цифры начиная от кабины водителя. Поверитель ________________________ _______________________ подпись инициалы, фамилия Дата поверки ________________________________ число, месяц, год